ЗАНЯТИЕ 2

ТЕМА: Лабораторное оборудование, приборная база и расходные материалы, необходимые для анализа ДНК

цель занятия: ознакомиться с лабораторным оборудованием, приборной базой и расходными материалами, необходимыми для выделения, амплификации и детекции ДНК.

1. Теоретическая часть

- Лабораторное оборудование, приборная база и расходные материалы:

|  | - 1) ламинарный бокс – используется в качестве рабочего места при выполнении операций требующих стерильных условий, стерилизация проводится при закрытом боксе, в течении 15 минут, путем включения ультрафиолетовой лампы кратковременным нажатием кнопки «Uv» на приборной панели; одновременно в нем может работать только 1-2 человека. |
| --- | --- |
|  | - 2) дозаторы пипеточные одноканальные переменного объема (микропипетки): 1-10 мкл, 5-50 мкл, 20-200 мкл, 200-1000 мкл Thermo Fisher Scientific, штатив; |
|  | - 3) стерильные наконечники для дозаторов объемом: до 20 мкл, до 200 мкл, до 1000 мкл; |
|  | - 4) центрифужные пробирки с крышкой типа «Eppendorf» объемом 0,6 и 1,5 мл, штативы; |

|  | - 5) центрифуга-вортекс Elmi СМ-70М-09 (1000 – 7000 оборотов) на 36 пробирок объемом от 0,2 до 2 мл (служит заменой вихревому смесителю); |
| --- | --- |
|  | - 6) настольная центрифуга СМ-50 Elmi (1000 – 16000 оборотов) на 12 пробирок объемом от 0,5 до 2 мл; |
|  | - 7) твердотельный термостат Гном – для нагревания или охлаждения содержимого пробирок в температурных диапазонах от -10 до +1200 С; |
|  | - 9) весы аналитические (точность: 0,001г); |
|  | - 10) pH-метр – для приготовления ряда буферных растворов, необходимых для выделения ДНК; |
|  | - 11) термостатируемая встряхивающая водяная баня – для инкубации исследуемого материала при определенной температуре с возможностью перемешивания содержимого пробирок; |
|  | - 12) холодильная камера - предназначена для хранения образцов и реактивов при температуре от 8 до -180С. |
|  | - 13) амплификатор “Терцик” ТП4-ПЦР-01 (инструкцию по использованию см. ниже) |
|  | - 14) электрофоретическая установка: универсальный источник питания, электрофоретическая камера, блок для фиксации кюветы с гелем, гребёнки для лунок в геле |
|  | - 15) трансиллюминатор с длиной волны 312 нм, с переключателем мощности лампы на 80 и 100% |
|  | - 16) Система гель-документирования Gel Imager-2 предназначена для ввода в компьютер изображений люминесцирующей ДНК в гелях |
|  | - 17) компьютер с возможностью добавления видеокарты для подключения системы Gel Imager-2 |

Амплификатор “Терцик” ТП4-ПЦР-01является программируемым термостатом для проведения ПЦР-анализа, он имеет 4 независимо-управляемых термоблока, в каждом из которых можно анализировать до10 проб (Рис. 1А).

Команды управления:

Работа амплификатора “Терцик” осуществляется с помощью меню приборной панели (Рис. 1А). Информация о состоянии прибора может отображаться в одном из двух режимов. Переключение между ними осуществляется кнопкой «ВОЗВРАТ».

В режиме 1 (рис. 2) на индикаторе отображаются имена работающих программ и один из двух параметров (текущая и конечная температуры, или оставшееся до конца амплификации время), которые выбираются кнопками «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ».

В режиме 2 (рис. 3) отображается состояние одного из термоблоков. Переход к следующему (предыдущему) термоблоку осуществляется нажатием кнопки БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ).

Корневое меню (рис. 4 А) вызывается нажатием кнопки «ПРИНЯТЬ» (рис. 1 Б). Некоторые опции меню могут быть недоступны, они обозначаются символом X в конце строки (рис.4 Б).

Повторное нажатие кнопки «ПРИНЯТЬ» вызывает меню управления (рис. 4Б), затем «ПУСК» – пуск программы. В процессе запуска последовательно задаются следующие параметры: «ФАЙЛ» – выбирается файл с требуемой программой из списка. «БЛОК» – номер термоблока, в котором будет происходить процесс. «ОБЪЕМ» – объём реакционной смеси. «СТОП» – остановка работающей программы. Далее выбирается останавливаемый блок. ПРОДОЛЖИТЬ – продолжить работу термоблока, находящегося в данный момент в состоянии «ПАУЗА». Задаётся номер блока. «СБРОС»– остановка всех блоков, находящихся в состоянии «ХРАНЕНИЕ».

Рис. 1 А – амплификатор “Терцик” 4-х канальный; Б - приборная панель: 1-4 - жёлтые светодиоды соответствующего термоблока, 5 - «ВОЗВРАТ», 6 - «БОЛЬШЕ», 7 - «МЕНЬШЕ», 8 - «ПРИНЯТЬ».

А

Б

Создание файла для ПЦР. Для создания новой программы используется команда «СОЗДАТЬ», при этом редактирование начинается со вставки первого фрагмента. В данном описании фрагментом называется часть программы, которая выполняется без изменения некоторое число раз или некоторое время. В приборе программа может состоять из фрагментов трёх типов:

«ЦИКЛ» – набор температурных полок, который выполняется определённое количество раз (от 1 до 999).

«ПАУЗА» – поддержание заданной температуры. Выполнение оставшейся части программы происходит после выполнения команды «ПРОДОЛЖИТЬ».

«ХРАНЕНИЕ» – поддержание заданной температуры до перевода термоблока в состояние «ВЫКЛЮЧЕН».

А

Б

Рис. 4 Корневое меню

Долговременная память прибора позволяет хранить до 28 различных программ. На создаваемые программы накладываются следующие ограничения: температура смеси - 1 … 99,0оС; время удержания температуры - 1с … 1час 45мин; число температурных полок в фрагменте - от 1 до 8; число фрагментов в программе   - от 1 до 16.

«СОЗДАТЬ» – создать новую программу.

«ОТКРЫТЬ» – открывается существующий файл. Файл выводится на дисплей в виде списка фрагментов.

«УДАЛИТЬ» – удаление файла.

«ПОРЯДОК» – команда предназначена для ручного упорядочивания файлов в списке при их использовании, и имеет своей целью ускорить доступ к наиболее часто используемым программам. Процедура состоит в том, что выбранный файл помещается перед указанным файлом.

Редактирование существующего файла может выполняться с помощью команды «ОТКРЫТЬ».

Ввод имени программы. Имя файла может состоять максимум из десяти символов. Для изменения имени в меню «СОХРАНИТЬ КАК» нужно выбрать «ДРУГОЕ ИМЯ». При этом на дисплей будет выведена таблица символов и текущее имя файла. Выбранные символы вставляются в имя нажатием кнопки «ПРИНЯТЬ». Ввод имени файла завершается нажатием «ВОЗВРАТ».

2. Ключевые слова и понятия

| лабораторное оборудование ламинарный бокс микропипетки штатив наконечники для микропипеток пробирки «Eppendorf» центрифуга вортекс твердотельный термостат «Гном» весы аналитические | pH-метр термостатируемая встряхивающая водяная баня холодильная камера амплификатор «Терцик» файл для ПЦР электрофоретическая установка трансиллюминатор система гель-документирования |
| --- | --- |

3. Лабораторная работа

Задание 1. Ознакомиться с работой ламинарного бокса: включение и выключение подсветки, ультрафиолетовой лампы, вытяжки. Провести стерилизацию бокса, задав время работы таймера ультрафиолетовой лампы– 15 минут.

Задание 2. Подготовить микропипетку для набора 2,5 мкл жидкости, одеть наконечник набрать и выполнить перемещение в пустую ПЦР пробирку объёмом 0,6 мкл, сбросить наконечник.

Задание 3. Создать файл для ПЦР используя меню амплификатора «Терцик» со следующими параметрами: количество циклов – 3; 1-ый цикл одна температурная полка - 940С, время - 5 мин.; 2-ой цикл три температурные полки: 1 - 940С, время - 60 сек., 2 - 620С, время - 60 сек., 3 - 720С, время - 60 сек.; 3-ий цикл одна температурная полка - 720С, время - 5 мин. Ввести имя файла и сохранить его.

Литература

- Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: Пер. с англ.: В 3 т. – М.: Мир, 1988., ил.

- Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та: Сиб. унив. изд-во, 2002. – 459 с., ил.

- Картель Н.А. Биоинженерия: методы и возможности. Мн.: Ураджай, 1989.- 143 с., ил.

- Методы молекулярной генетики и генной инженерии/ Мазин А.В. и др. – Новосибирск: Наука. 1990. – 248 с.

- Гончаренко Г.Г. Основы генетической инженерии. Гомель: ГГУ, 2003. – 118с.

- Уотсон Дж., Туз Дж., Курц Д. Рекомбинантные ДНК. Краткий курс: Пер. с англ.- М.: Мир, 1986.- 288 с., ил.

- Льюин Б. Гены: – Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 544 с., ил.

- Modern genetic analysis. Griffiths et al. – Freeman and company. New York. 1999. – 675 p.

- Principles of genetics. Snustad P., Simmons M. / Second edition – John Wiley & Sons. New York. 1999. – 876 p.

- An introduction to genetic analysis. Griffiths et al. – Freeman and company. New York. 2000. – 730 p.

- Термостат программируемый для проведения ПЦР-анализа четырехканальный ТП4-ПЦР-01-«Терцик» ТУ 9452-001-46482062-98 Паспорт ЛТОК 140695.00.ПС. – Протвино: ООО «НПО ДНК-Технология», 2010 – 28с.