Лабораторная работа №1

Цель работы: Изучить фотометрический метод анализа

Задание:	 1. Ознакомится с оптическими методами анализа

2. Ознакомиться с устройством фотоэлектроколориметра ФЭК-2

3. Изучить порядок работы на ФЭК-2

- СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ (ОПТИЧЕСКИЕ) МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Спектроскопические (оптические) методы анализа основаны на взаимодействии

вещества с электромагнитным излучением, при значениях используемых длин волн 400 - 700 нм  применяется спектроскопия в видимой области. Взаимодействие вещества с электромагнитным излучением сопровождается различными явлениями, наиболее важными из которых для современного аналитического применения являются испускание, поглощение, отражение, рассеяние, преломление, вращение плоскости поляризации излучения. В зависимости от использования того или иного явления оптические методы анализа разделяются на несколько групп, одной  из которых являются методы, основанные на поглощении (абсорбции) веществом электромагнитного излучения (спектрофотометрия, фотометрия, атомно-абсорбционный метод).

Теория вопроса, значение и принцип метода

Спектроскопию в видимой и УФ-областях традиционно называют спектрофотометрией. Спектрофотометрия основана главным образом на измерении поглощения веществом монохроматических излучений (включая случаи использования приборов, имеющих упрощенный способ монохроматизации с помощью светофильтров).

Сложная кривая зависимости светопоглощения от длины волны называется спектром поглощения вещества. В практике спектрофотометрии используют различные химические реакции, приводящие к образованию соединений, обладающих  сравнительно большими поглощающими свойствами. Чаще всего используют реакции комплексообразования. Оптическая плотность прямо пропорциональна концентрации вещества в растворе и толщине поглощающего слоя. Графически эта зависимость выражается прямой линией, называемой градуировочным графиком.

Аппаратура

Прибор для измерения светопоглощения должен выполнять две основные задачи: 1) разложение полихроматического света и выделение нужного интервала длин волн,

2) измерение поглощения света веществом.

Каждый абсорбционный прибор включает: источник излучения, устройство для выделения нужного интервала длин волн, кюветное отделение, детектор, индикатор сигнала.

Источники

В спектрофотометрии в качестве источника в основном используют лампы накаливания, испускающие непрерывное  излучение. В ближней УФ, видимой и ближней ИК-областях − это  вольфрамовые лампы. Светофильтры и монохроматоры служат для выделения из потока излучения достаточно узкого спектрального интервала. Светофильтр для работы выбирают таким образом, чтобы выделить область спектра, которую наиболее полно поглощает анализируемое вещество. В спектрофотометрии измеряют не абсолютное значение оптической плотности, а разность оптических плотностей исследуемого раствора и раствора сравнения. Кювету с исследуемым раствором называют рабочей, а с раствором сравнения − кюветой сравнения. В приборе кювету располагают таким образом, чтобы ее рабочая грань была перпендикулярна направлению потока излучения. Для работы кювету выбирают следующим образом: в одну из кювет набора наливают раствор средней концентрации (из серии  приготовленных анализируемых растворов) и измеряют его оптическую плотность с предварительно выбранным светофильтром. Кювету оставляют для работы, если измеренная оптическая плотность находится в пределе 0,3-0,5. Для фотометрирования растворов в видимой области спектра используют кюветы из шлифованного оптического стекла.

Детекторы

Для детектирования излучения применяют устройства, основанные на явлении фотоэффекта, − фотоэлементы. Для приема сигнала в видимой и УФ-областях обычно используют сурьмяно-цезиевый (180-650 нм) и кислородно-цезиевый (600-1100 нм) фотоэлементы, а также фотоумножители. Если интенсивность падающего потока невелика, фиксировать импульсы от отдельных фотонов можно с помощью специальных электронных устройств - счетчиков фотонов. В качестве индикаторов сигнала используют гальванометры или миллиамперметры.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРОВ

В зависимости от способа измерения различают одно- и двух- лучевые приборы, от способа монохроматизации - фотоэлектроколориметры и спектрофотометры. Фотоэлектроколориметры имеют простую конструкцию, их чаще используют для выполнения серийных анализов.

ОДНОЛУЧЕВЫЕ ПРИБОРЫ

В этом типе приборов излучение от источника проходит только через рабочую кювету или кювету сравнения поочередно. При прохождении светового потока через кювету сравнения возникший фототок (отклонение стрелки гальванометра) компенсируют

изменением ширины щели. После этого на пути светового потока помещают рабочую кювету и вызванное изменение фототока  компенсируют потенциометром, на шкале которого нанесены единицы пропускания или оптической плотности. По принципу однолучевой схемы работают колориметр фотоэлектрический однолучевой (КФО), колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2, спектроколориметр «Спекол», спектрофотометры СФ-4, СА-16,СФ-26, СФ-46 и др.

ПОРЯДОК РАБОТЫ НА ПРИБОРЕ КОЛОРИМЕТР ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ КФК-2.

Проведение измерений

1. Рукояткой 3 устанавливают нужный светофильтр.

2. Применяя светофильтры с маркировкой 540 нм и менее, ручку 5 «Чувствительность» устанавливают в одно из положений, отмеченных черным цветом («1», «2», «3»). При использовании светофильтров с маркировкой 590 нм и более ручку 5 «Чувствительность» устанавливают в одно из положений, отмеченных красным цветом.

3. В световой поток помещают кювету сравнения, закрывают крышку кюветного отделения и ручками 6 («100 грубо» и «Точно») устанавливают отсчет 100 по шкале 1. Затем поворотом ручки 4 кювету сравнения заменяют рабочей кюветой.

4. Снимают отсчет, соответствующий коэффициенту пропускания  анализируемого раствора. По стандартным растворам строят градуировочный график (пример на рис.)