Лабораторная работа №1

Цель работы: Определение содержания фосфора в почвенных пробах фотоколориметрическим методом

Задание:	 1. Ознакомиться с устройством фотоэлектроколориметра ФЭК-2

2. Ознакомиться с методикой анализа почвенных проб на содержание фосфора фотоколориметрическим методом

3. Ознакомится с методикой подготовки проб к анализу, определения гигроскопической влажности

4. Отобрать пробы почвы.

5. Провести первичную подготовку проб к анализу.

6. Определить гигроскопическую влажность почвы.

7. Подготовить почвенные вытяжки.

8. Подготовить реактивы, посуду и оборудование к анализу.

9. Определить содержание фосфора в растворах сравнения,  построить градуировочный график.

10.Определить содержание фосфора в почвенных вытяжках.

11. Оценить полученные результаты, сравнить со справочными данными.

ПОРЯДОК РАБОТЫ НА ПРИБОРЕ КОЛОРИМЕТР ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ КФК-2

1. Рукояткой  устанавливают нужный светофильтр.

2. Применяя светофильтры с маркировкой 540 нм и менее, ручку 5 «Чувствительность» устанавливают в одно из положений, отмеченных черным цветом («1», «2», «3»). При использовании светофильтров с маркировкой 590 нм и более ручку 5 «Чувствительность» устанавливают в одно из положений, отмеченных красным цветом.

3. В световой поток помещают кювету сравнения, закрывают крышку кюветного отделения и ручками 6 («100 грубо» и «Точно») устанавливают отсчет 100 по шкале 1. Затем поворотом ручки 4 кювету сравнения заменяют рабочей кюветой.

4. Снимают отсчет, соответствующий коэффициенту пропускания  анализируемого раствора. По стандартным растворам строят градуировочный график.

Оптимальное содержание подвижного фосфора в пахотных дерново-подзолистых супесчаных почвах Республики Беларусь 200-300 мг/кг почвы. Градации этих почв по содержанию фосфора:

| очень низкое | низкое | среднее | повышенное | высокое | очень высокое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| менее 60 | 61-100 | 101-150 | 151-250 | 251-400 | более 400 |

Методика определения подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207)

Данный метод используют для определения подвижных  соединений фосфора и калия в подзолистых, дерново-подзолистых, серых лесных и других почвах, вскрышных и вмещающих породах лесной зоны, но он не распространяется на почвенные горизонты, содержащие карбонаты.

Метод основан на извлечении подвижных соединений фосфора и калия из почвы раствором 0,2 М соляной кислоты концентрации при отношении почвы к раствору 1:5 (для минеральных горизонтов) и последующем определении фосфора в виде синего фосфорно-молибденового комплекса на фотоэлектроколориметре.

Ход анализа

1.При анализе проб из минеральных горизонтов навески воздушно-почвы (10,0 + 0,1) г помещают в конические колбы и приливают по 50 мл раствора 0,2 М соляной кислоты. Температура экстрагирующего раствора должна быть (18 ± 3)°С.

2. Почву с раствором перемешивают в течение 1 мин и оставляют на 15 мин. Затем суспензию взбалтывают вручную и фильтруют через бумажные фильтры.

3. Из фильтратов и растворов сравнения берут по 2 мл.

4. К пробам прибавляют по 38 мл реактива Б.

5. Окрашенные растворы фотометрируют не менее чем через 10 мин после прибавления реактива Б. Фотометрирование проводят в кювете с толщиной просвечиваемого слоя 0,5- 1,0 см относительно раствора сравнения N, при длине волны 710 нм или используя красный светофильтр с максимумом пропускания в области 600-750 нм.

Реактивы

1. Раствор соляной кислоты концентрации 0,2 моль/л (экстрагирующий).

Допускается использование раствора соляной кислоты концентрации от 0,19 до 0,21 моль/л.

2. Раствор с концентрацией P2O5 1 г/л: (0,918±0,001) г однозамещенного фосфорнокислого калия  помещают в мерную колбу вместимостью 1 л и растворяют

в экстрагирующем растворе, доводя объем до метки.

3. Серия растворов сравнения. В мерные колбы вместимостью 250 мл помещают указанные в таблице объемы раствора с концентрацией Р205 1 г/л. Объемы растворов доводят до метки экстрагирующим раствором. Растворы сравнения хранят не более 1 мес.

4. Реактив А: а) (6,0±0,1) г молибденовокислого аммония растворяют соответственно в 200 мл воды и б) (0,145±0,01) г сурьмяновиннокислого калия («ч.») растворяют в 100 мл воды при слабом нагревании.

в) Охлажденные растворы приливают к 500 мл раствора 5М серной кислоты  (уд.вес 1,84) и растворяют в дистиллированной воде в колбе объёмом 1 л.

г) Тщательно перемешивают и доводят объём суммарного раствора дистиллированной водой до 1 мл. Раствор хранят в склянке из темного стекла.

5. Реактив Б: (1,00 + 0,01) г аскорбиновой кислоты растворяют в 170 мл реактива А и доводят объем раствора водой до 1 л. Раствор готовят в день проведения анализа.

Обработка результатов

Содержание фосфора определяют по градуировочному графику. Допускаемые отклонения от аттестованного значения стандартного образца для Р=0,95  до 30 мг/кг почвы 20%, более 30 - 15%.

| Характеристика раствора | Номер раствора сравнения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объем раствора Р2О5 | 0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 |
| Концентрация Р2О5 в растворах сравнения, г/л | 0 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Массовая доля Р2О5 в почве, мг/кг | 0 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА В ПОЧВЕ

Ход анализа

- Приготовить почвенные вытяжки

- Приготовить реактивы и растворы для фотометрирования

- Провести фотометрирование растворов сравнения.

- Построить градуировочный график.

- Провести фотометрирование анализируемых почвенных вытяжек.

- Определить содержание фосфора по градуировочному графику.

Содержание фосфора в образцах сравнения и почвенных вытяжках

| Фотометрируемый раствор | Содержание фосфора в растворе, г/л | Содержание фосфора в почве, мг/кг почвы | Показания прибора, % пропускания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ср. |  |  |  |
| 2 ср. |  |  |  |
| 3 ср. |  |  |  |
| 4 ср. |  |  |  |
| 5 ср. |  |  |  |
| 6 ср. |  |  |  |
| 7 ср. |  |  |  |
| Почва 1 |  |  |  |
| Почва 1` |  |  |  |