Лабораторная работа №4

Цель работы: Определение содержания нитратов в овощах

Задание:	 1. Ознакомиться с физиологической ролью нитратов

2. Изучить методику определения нитратов в овощах

3. Подготовить пробы овощей для определения нитратов

4.Подготовить калибровочные растворы

5. Провести измерения

5. Оценить полученные результаты, сравнить со справочными данными

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НИТРАТОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Нитраты широко распространены в природе и являются нормальными метаболитами любого живого организма. Когда питание растений разбалансировано по азоту, калию, фосфору, МЭ, растениям не хватает влаги и света, они аккумулируют большое количество нитратов. Все опасные последствия для человека вызывают нитриты, образующиеся из нитратов воды и пищи при хранении, кулинарной обработке и в пищеварительном тракте человека под действием разнообразных микроорганизмов, в том числе и необходимых для человека. Нитриты, взаимодействуя с гемоглобином, образуют метгемоглобин, не способный переносить кислород. Нитриты, соединяясь в желудочно-кишечном тракте с аминами и амидами, образуют нитрозосоединения, способные за 20-25 лет постоянного воздействия вызвать рак желудка. Нитрозамины токсичны и канцерогенны в присутствии дополнительных ферментных систем, которые всегда имеются в организме теплокровных, а нитрозамиды проявляют эти свойства даже без дополнительной метаболизации и поражают в первую очередь кроветворную, лимфоидную, пищеварительную системы. Нитрозамины на ранних стадиях отравления подавляют иммунитет. Нитрозосоединения обладают мутагенной активностью

Определение содержание нитратов в овощах

Сущность ионометрического метода

Метод основан на извлечении нитратов 1% раствором алюмокалиевых квасцов с последующим измерением концентрации нитратов с помощью ионоселективного нитратного электрода.

Приготовление растворов сравнения

Основной раствор азотнокислого калия или азотнокислого натрия С(NO3) = 0,1 моль/дм3: 10,110 г азотнокислого калия или 8,500 г азотнокислого натрия растворяют в растворе алюмокалиевых квасцов и доводят объем до 1000 см3 этим же раствором.

Раствор сравнения С(NO3) = 0,01 моль/дм3 готовят в день проведения испытания из основного раствора, С(N03) = 0,1 моль/дм3, разведением в 10 раз. Для этого отбирают пипеткой 10 см3 раствора, вносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем до 100 см3 раствором алюмокалиевых квасцов, перемешивают. Раствор алюмокалиевых квасцов используют для всех последующих разведений.

Приготовление 1% р-ра алюмокалиевых квасцов:10,00 г алюмокалиевых квасцов растворяют в воде в мерной колбе на 1000 см3 и доводят до метки.

Подготовка электродов к работе

Мембранный нитратный ионоселективный электрод и хлорсеребряный электрод готовят к работе в соответствии с инструкцией, прилагаемой к электродам. Перед началом работы мембрану ионоселективного электрода вымачивают в течение 24 ч в растворе азотнокислого калия или азотнокислого натрия С(NO3) = 0,1 моль/дм3 при температуре (20±5)°С. Между измерениями электрод хранят в растворе сравнения С(NO3) = 0,0001 моль/дм3. При длительных перерывах в работе электрод хранят сухим; перед измерением электрод вымачивают в течение 1-2 ч в растворе сравнения С(N03) = 0,1 моль/дм3. Вспомогательный хлорсеребряный электрод хранят в воде.

Подготовка проб

10,0 г гомогенизированного анализируемого продукта помешают в плоскодонную или коническую колбу, приливают 50 см3 раствора алюмокалиевых квасцов, закрывают пробкой и встряхивают на аппарате для встряхивания в течение 5 мин.

Проведение анализа

Нитратный электрод подключают на задней панели прибора к гнезду «Изм.», а хлорсеребряный электрод − к гнезду «Всп.». Электроды погружают в испытуемую пробу и проводят определение потенциала электродной пары Е, мВ, при этом клавишу «Род работ» ставят в положение «мВ», после измерения отключают сеть. Перед каждым измерением раствора сравнения или испытуемого раствора электроды промывают несколько раз водой, осушают фильтровальной бумагой, промывают раствором сравнения или испытуемым раствором и лишь затем погружают в измеряемый раствор. Показания прибора считывают не ранее чем через 1 мин после прекращения дрейфа показания прибора. Определение испытуемых проб проводят одновременно с калибровкой электродов.

Калибровку электродов проводят путем измерения потенциалов Е, мВ, в растворах сравнения при комнатной температуре. Измерение проводят, начиная с растворов низких концентраций, промывая каждый раз электрод раствором более высокой концентрации. По полученным данным строят градуировочный график. По оси абсцисс откладывают значения pCNO3, соответствующие растворам сравнения азотнокислого калия или азотнокислого натрия:

C (N03) = 0,1 моль/дм3 (рCNO3 = 1);C (N03) = 0.01 моль/дм3 (pCNO3) = 2):

C (N03) = 0,001 моль/дм3 (рСNO3 = 3);C (N03) = 0,0001 моль/дм3 (pCNO3 = 4).

По оси ординат откладывают соответствующее значение потенциала Е, мВ.

Калибровку электродов проверяют не менее трех раз в течение рабочего дня, используя каждый раз свежие порции растворов сравнения.

Электрод имеет линейную функцию в диапазоне рСNO3 от 1 до 4 с наклоном (56±3) мВ на единицу при температуре (25±5)°С. Если характеристика электрода отличается от заданной, электрод не пригоден к работе.

Испытуемую пробу перемешивают, помешают в стеклянный стаканчик, погружают в нее электроды и измеряют потенциал электродной пары Е, мВ. По полученному значению Е по градуировочному графику находят значение рСNO3.

Обработка результатов

Содержание нитратов, мг/кг, или массовую концентрацию, мг/дм3 находят по значению pCNO3 в соответствии с приложением.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допустимое расхождение между которыми по отношению к среднему арифметическому при Р = 0,95 не должно превышать, %:

30 — при содержании нитратов до 200 мг/кг;

25 — при содержании нитратов от 200 мг/кг и выше.

ПРИЛОЖЕНИЕ)

СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В ПРОДУКТАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЯ рCno3

Таблица 2 – Допустимые уровни содержания нитратов в плодово-овощной продукции

| № | Наименование | Допустимые уровни содержания нитратов, мг/кг, не более |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1. | Картофель: |  |
| 6.1.1.1 | ранний (до 1 сентября) | 225 |
| 6.1.1.2. | поздний | 150 |
| 6.1.2. | Капуста белокочанная: |  |
| 6.1.2.1. | ранняя (до 1 сентября) | 800 |
| 6.1.2.2. | поздняя | 400 |
| 6.1.3. | Морковь: |  |
| 6.1.3.1. | ранняя (до 1 сентября) | 400 |
| 6.1.3.2. | поздняя | 200 |
| 6.1.8. | Свекла столовая | 1400 |