ЗАНЯТИЕ 6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ

Опыт 1 Рефрактометрическое определение общего белка сыворотки крови

В основе рефрактометрии лежит способность сред по-разному преломлять проходящие через них лучи света. Луч света, переходя их одной среды в другую, меняет направление (преломляется). Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления носит название показателя (коэффициента) преломления. Степень рефракции раствора обусловлена количеством, величиной, физическим состоянием растворенных в нем частиц и температурой внешней среды. В биологических жидкостях (сыворотка крови и пр.) величина рефракции зависит в первую очередь от количества и качества белков (солям и другим составным частям принадлежит меньшая роль). Определение коэффициента преломления производится в специальных приборах – рефрактометрах.

Перед началом работы на рефрактометре устанавливается нулевая точка прибора. Для этого на полированную поверхность измерительной призмы рефрактометра наносят 1-2 капли дистиллированной воды, закрывают камеру и линию лупы шкалы устанавливают на делении 1,333. Границу светотени подводят ключом до точки пересечения визирных линий. После этого фильтровальной бумагой удаляют остатки воды, а на поверхность призмы наносят 1-2 капли сыворотки крови (без гемолиза). Камеру закрывают и устанавливают границу светотени на точке пересечения визирных линий. По шкале производят отсчет показателя рефракции и по таблице определяют содержание белка в сыворотке крови.

Таблица – Содержание общего белка сыворотки крови в зависимости от коэффициента рефракции

| Показания рефрактометра | Белок г/100 мл (г%) | Показания рефрактометра | Белок г/100 мл (г%) | Показания рефрактометра | Белок г/100 мл (г%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3442 | 4,76 | 1,3472 | 6,55 | 1,3502 | 8,32 |
| 1,3443 | 4,82 | 1,3473 | 6,61 | 1,3503 | 8,36 |
| 1,3444 | 4,88 | 1,3474 | 6,67 | 1,3504 | 8,42 |
| 1,3445 | 4,94 | 1,3475 | 6,73 | 1,3505 | 8,46 |
| 1,3446 | 5,00 | 1,3476 | 6,79 | 1,3506 | 8,52 |
| 1,3447 | 5,06 | 1,3477 | 685 | 1,3507 | 8,58 |
| 1,3448 | 5,12 | 1,3478 | 6,91 | 1,3508 | 8,64 |
| 1,3449 | 5,18 | 1,3479 | 6,98 | 1,3509 | 8,70 |
| 1,3450 | 5,24 | 1,3480 | 7,04 | 1,3510 | 8,76 |
| 1,3451 | 5,30 | 1,3481 | 7,10 | 1,3511 | 8,82 |
| 1,3452 | 5,36 | 1,3482 | 7,16 | 1,3512 | 8,88 |
| 1,3453 | 5,42 | 1,3483 | 7,22 | 1,3513 | 8.94 |
| 1,3454 | 5,48 | 1,3484 | 7,28 | 1,3514 | 9,00 |
| 1,3455 | 5,54 | 1,3485 | 7,34 | 1,3515 | 9,06 |
| 1,3456 | 5,60 | 1,3486 | 7,40 | 1,3516 | 9,12 |