8.4 Амплитудные многоканальные анализаторы

Амплитудный многоканальный анализатор (рисунок 8.12, а) разрабатывался для исследования энергетических спектров излучения в ядерной физике. С помощью детекторов и усилителей энергия частицы (или гамма-кванта) преобразуется в импульс напряжения, амплитуда которого пропорциональна  энергии поглощенной в детекторе частицы. Спектр амплитуд импульсов соответствует энергетическому спектру исследуемого ядерного излучения.

Сигнал «пуск» очищает запоминающее устройство (ЗУ) и все регистры анализатора, устанавливает в режим слежения устройство выборки-хранения (УВХ).

Импульс напряжения  uвх поступает одновременно на вход УВХ и на дискриминатор пика (ДП). В момент достижения напряжения импульса максимального значения ДП выдает логический импульс u1, который переводит УВХ в режим хранения и разрешает аналого-цифровому преобразователю (АЦП) начать преобразование. В течение времени преобразования  напряжение u2 на входе АЦП остается постоянным и равным амплитуде напряжения импульса uвх (рисунок 8.12, б). После завершения преобразования АЦП выдает сигнал «конец преобразования» u3, по которому устройство управления (УУ) запускает цикл памяти (ЦП): содержимое ячейки ЗУ, адрес которой задан выходным словом АЦП и соответствует амплитуде uвх, считывается, передается в арифметический регистр и увеличенное на 1 записывается в ту же ячейку ЗУ. За определенный интервал времени работы анализатора в его ЗУ накапливается спектр амплитуд импульсов, который в виде гистограммы (рисунок 8.13, б) можно наблюдать на дисплее.

a

ДП

АЦП

УВХ

УУ

регистр

адреса

арифмет.

регистр(+1)

дисплей

ЗУ

Регистр числа

uвх                               u2                                                                                          б

u2                                                                             uвх

Хр.                                   u3                                        0                                      t

Пр.           Конец

u1                                  преобр.                                                 u1

0                                      t

пуск                                                                                u2

цп                               0                                      t

u3

0                                       t

cч

0                                       t

+ 1

0                                         t

зап

0                                         t

Рисунок 8.12 – Функциональная схема амплитудного многоканального анализатора (а) и временная диаграмма его работы в режиме 
статистического анализа амплитуд импульсов (б)

а

n                 б

0   4  8   12     16   20  m

Рисунок 8.13 – Спектр амплитуд импульсов на выходе детектора (а) и гистограмма этого спектра (б). m — номер канала, n — число событий

Ширина канала анализатора равна шагу квантования (ΔU) АЦП. В настоящее время в основном выпускаются амплитудные анализаторы на несколько тысяч каналов (от 1024 до 4096). На случай, если такое число каналов избыточно, в современных амплитудных анализаторах предусмотрена возможность уменьшения числа каналов без изменения  динамического диапазона измеряемых амплитуд.

Амплитудные анализаторы достаточно сложные и универсальные устройства. Они, как правило, имеют встроенные усилители входных импульсов, линейные дискриминаторы с регулируемым порогом, позволяющие отсекать импульсы с амплитудами, выходящими за диапазон измерения, схемы совпадений и антисовпадений, позволяющие регистрировать предварительно отобранные сигналы. Для вывода данных анализаторы содержат электронно-лучевые трубки, системы записи информации на магнитные носители и т. п. Предусматриваются также различные автоматические режимы работы: по заданному времени, по заданному числу набранных событий, по «живому» времени. По существу анализатор представляет собой специализированную ЭВМ, работающую по нескольким жестко заданным программам. Современные  анализаторы могут оснащаться встроенными микроЭВМ, которые позволяют не только осуществлять все названные выше режимы работы, но и производить обработку спектров.

Амплитудный многоканальный анализатор (АМА) используют также для анализа временных интервалов. Для этого на входе АМА устанавливают время-амплитудный преобразователь с соответствующими параметрами.

Рассмотренный выше режим работы АМА можно назвать режимом статистического анализа. Измеряемая величина (амплитуда или время) распределяется по каналам в соответствии с кодом результатов измерения. Содержимое каждого канала (адреса) соответствует числу случаев, когда измеряемая величина приняла определенное значение (ux ±  ΔU/2).

а

УВХ

УУ

АЦП

сумматор

Регистр

числа

ЗУ

Адресный

счетчик

uвх                         u2                      akn

конец пр.

строб                               i=1n−1aki            i=1naki

начало

цикла

б

uвх

u2

uвх

u2

u2

u2

u2

u2

0

t

0

t

1

2

k

# M-1

M

начало n- го цикла

t

0

Рисунок 8.14 – Функциональная схема амплитудного многоканального анализатора в режиме синхронного суммирования (а) и временная 
диаграмма его работы (б)

Последовательный режим состоит в записи в память результатов кодирования измеряемой величины по последовательным адресам, т. е. в память записывается цифровая копия входного аналогового сигнала. Особенно эффективно применение АМА в этом режиме для выделения повторяющегося сигнала, маскируемого шумом.

Функциональная схема амплитудного многоканального анализатора в режиме синхронного суммирования приведена на рисунке 8.14, а. Это многократно повторяющийся последовательный режим. Начало n-го цикла измерения задается импульсом, совпадающим по времени с повторяющимся воздействием, реакцией на которое является замаскированный шумом сигнал uвх = uс+uш (рисунок 8.14, б). С этого момента устройство управления (УУ) начинает выдавать стробирующие импульсы, управляющие работой АЦП. После каждого k-го импульса  (k=1, 2…M, где M-число каналов анализатора) n-го цикла на выходе АЦП (и на входе сумматора) появляется код мгновенного значения (akn ), замаскированного шумом сигнала; на втором входе сумматора в это время находится код суммы замаскированного шумом сигнала, накопленной в k-ой ячейке ЗУ за предыдущие n-1 циклов:

i=1n−1aki.

По сигналу «конец преобразования» УУ выдает команду занести в k – ю ячейку ЗУ новую сумму:

i=1naki.

После N циклов работы в ЗУ накапливается поканальная сумма напряжения N-кратно повторившегося регулярного сигнала Nuс, т. е. усредненная цифровая копия аналогового сигнала. Напряжение шума суммировалось также N-кратно, но его сумма равна Nuш, т. к. шум является случайной величиной. Таким образом, N-кратное синхронное суммирование замаскированного шумом сигнала увеличивает отношение напряжения сигнала к напряжению шума в N раз. Теория метода выделения повторяющегося сигнала, маскируемого шумом изложена в [8].

Контрольные задания и вопросы

- Нарисуйте график передаточной характеристики трехразрядного цифро-аналогового преобразования.

- Нарисуйте график передаточной характеристики трехразрядного аналого-цифрового преобразования.

- Назовите несколько типов АЦП, опишите алгоритмы их работы.

- Опишите работу амплитудного много канального анализатора в режиме статистического анализа.

- Опишите работу амплитудного много канального анализатора в последовательном режиме синхронного суммирования.